Precision Summary Table

| Assay | Sample | Level | N | Total |  | Instrument |  | Instr:Day |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | SD | CV% | SD | CV% | SD | CV% |
| ALB | Control L | 2.651 | 36 | 0.065 | 2.467 | 0.051 | 1.914 | 0.0 | 0.0 |
|  | Control M | 3.541 | 48 | 0.077 | 2.164 | 0.062 | 1.744 | 0.0 | 0.0 |
|  | Control H | 4.475 | 29 | 0.094 | 2.1 | 0.082 | 1.823 | 0.0 | 0.0 |
| ALP | Control L | 26.097 | 34 | 1.276 | 4.891 | 0.841 | 3.222 | 0.0 | 0.0 |
|  | Control M | 145.868 | 41 | 2.146 | 1.471 | 0.0 | 0.0 | 0.771 | 0.528 |
|  | Control H | 304.384 | 27 | 6.205 | 2.038 | 1.991 | 0.654 | 2.548 | 0.837 |
| ALT | Control L | 66.865 | 32 | 3.05 | 4.562 | 0.0 | 0.0 | 1.174 | 1.756 |
|  | Control M | 93.575 | 44 | 2.962 | 3.165 | 0.0 | 0.0 | 1.953 | 2.087 |
|  | Control H | 167.63 | 29 | 5.847 | 3.488 | 2.06 | 1.229 | 0.775 | 0.462 |
| AMY | Control L | -201.96 | 34 | 31.6 | -15.646 | 1.984 | -0.982 | 3.248 | -1.608 |
|  | Control M | -92.326 | 46 | 18.219 | -19.734 | 9.51 | -10.301 | 4.863 | -5.267 |
|  | Control H | 87.8 | 29 | 18.627 | 21.215 | 16.89 | 19.236 | 0.0 | 0.0 |
| AST | Control L | 25.425 | 34 | 6.335 | 24.918 | 0.0 | 0.0 | 3.228 | 12.695 |
|  | Control M | 87.941 | 46 | 3.833 | 4.359 | 0.82 | 0.932 | 1.951 | 2.219 |
|  | Control H | 181.429 | 29 | 5.786 | 3.189 | 3.801 | 2.095 | 1.154 | 0.636 |
| BUN | Control L | 15.073 | 34 | 1.047 | 6.944 | 0.297 | 1.968 | 0.709 | 4.701 |
|  | Control M | 39.101 | 46 | 1.915 | 4.897 | 0.435 | 1.112 | 1.128 | 2.884 |
|  | Control H | 67.181 | 29 | 4.05 | 6.028 | 2.373 | 3.532 | 0.0 | 0.0 |
| CHOL | Control L | 96.916 | 36 | 1.293 | 1.334 | 0.44 | 0.454 | 0.0 | 0.0 |
|  | Control M | 169.009 | 48 | 2.276 | 1.347 | 0.918 | 0.543 | 0.0 | 0.0 |
|  | Control H | 241.251 | 29 | 5.131 | 2.127 | 4.438 | 1.84 | 0.0 | 0.0 |
| CK | Control L | 72.529 | 35 | 6.037 | 8.323 | 2.412 | 3.325 | 2.612 | 3.601 |
|  | Control M | 233.635 | 44 | 9.7 | 4.152 | 7.207 | 3.085 | 2.232 | 0.955 |
|  | Control H | 556.566 | 30 | 22.735 | 4.085 | 19.893 | 3.574 | 2.391 | 0.43 |
| CREA | Control L | 0.738 | 34 | 0.064 | 8.664 | 0.036 | 4.839 | 0.016 | 2.221 |
|  | Control M | 1.779 | 42 | 0.065 | 3.648 | 0.04 | 2.272 | 0.026 | 1.481 |
|  | Control H | 6.221 | 27 | 0.103 | 1.651 | 0.073 | 1.175 | 0.026 | 0.418 |
| Ca | Control L | 6.201 | 32 | 0.363 | 5.85 | 0.254 | 4.098 | 0.04 | 0.642 |
|  | Control M | 9.311 | 45 | 0.799 | 8.576 | 0.26 | 2.791 | 0.0 | 0.0 |
|  | Control H | 11.569 | 29 | 0.612 | 5.289 | 0.522 | 4.511 | 0.094 | 0.816 |
| GLU | Control L | 53.939 | 36 | 1.016 | 1.883 | 0.541 | 1.002 | 0.0 | 0.0 |
|  | Control M | 96.618 | 48 | 1.475 | 1.527 | 0.915 | 0.947 | 0.361 | 0.374 |
|  | Control H | 312.897 | 29 | 5.911 | 1.889 | 4.774 | 1.526 | 0.0 | 0.0 |
| LAC | Control L | 1.359 | 32 | 0.031 | 2.291 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | Control M | 2.947 | 45 | 0.045 | 1.542 | 0.014 | 0.474 | 0.0 | 0.0 |
|  | Control H | 4.927 | 29 | 0.052 | 1.055 | 0.03 | 0.603 | 0.015 | 0.298 |
| Mg | Control L | 1.061 | 32 | 0.087 | 8.2 | 0.035 | 3.317 | 0.013 | 1.243 |
|  | Control M | 2.338 | 45 | 0.065 | 2.774 | 0.0 | 0.0 | 0.029 | 1.243 |
|  | Control H | 3.866 | 29 | 0.092 | 2.372 | 0.037 | 0.969 | 0.0 | 0.0 |
| PHOS | Control L | 1.867 | 36 | 0.056 | 3.023 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | Control M | 3.926 | 48 | 0.066 | 1.68 | 0.005 | 0.133 | 0.0 | 0.0 |
|  | Control H | 6.754 | 29 | 0.176 | 2.611 | 0.105 | 1.548 | 0.0 | 0.0 |
| TBIL | Control L | 0.662 | 35 | 0.043 | 6.511 | 0.0 | 0.0 | 0.006 | 0.906 |
|  | Control M | 2.93 | 44 | 0.048 | 1.637 | 0.013 | 0.448 | 0.0 | 0.0 |
|  | Control H | 6.796 | 31 | 0.12 | 1.758 | 0.095 | 1.402 | 0.0 | 0.0 |
| TP | Control L | 3.883 | 35 | 0.127 | 3.279 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | Control M | 5.214 | 48 | 0.088 | 1.681 | 0.0 | 0.0 | 0.044 | 0.853 |
|  | Control H | 6.66 | 29 | 0.14 | 2.106 | 0.095 | 1.427 | 0.0 | 0.0 |
| TRIG | Control L | 95.785 | 34 | 3.274 | 3.418 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | Control M | 143.92 | 46 | 3.268 | 2.271 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | Control H | 210.11 | 29 | 6.852 | 3.261 | 3.558 | 1.693 | 0.0 | 0.0 |